微波消融仪（6w）

微波消融仪参数

1.工作频率:2450MHz±50MHz

2.工作端口一台设备至少可支持一个微波输出端，

3.输出功率:支持0-100W 功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%:

4.匹配负载:40-50Ω;线缆驻波比≤1.3,

5.工作模式:连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出2-3S，停止1-2S。

6.治疗时间:治疗时间(1-30)分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出，

7.冷却系统:带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45°C以下，

8.消融针杆温监测及超温保护系统:消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10-45°C，精度±0.5°C，当温度超过45°C时，设备自动停止输出。

9.旁开测温及超温保护系统:消融范围边缘温度监测，测温范围35一99.9°C，精度±0.5°C，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

10.检测系统设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。

11.显示方式提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式。

12.整机控制提供包含脚踏开关控制、按键控制、软件控制等至少三种控制模式，

13.工作电源:电压220V±10%:频率50Hz。

14.额定输入功率:≤1200 vA，

15.工作环境:温度5-40°C;湿度≤85%的条件均可正常工作:气压 86-106KPa。

16.整机防泄漏:无用微波辐射<2mW/cm2;仪器外壳泄漏<2mW/cm2。

17.配备电脑主机系统、显示器、键盘、鼠标等。

18.配备病例管理系统能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。

19.配备监控软件 监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。监控软件能够记录、保存患者温度变化曲线，支持每一时刻的温度值的查询，并支持原始数据、温度曲线导出，以作数据分析。同时监控软件能够采集仪器所有的工作参数、状态，并在相应的窗口中显示，实时提示仪器工作状态，出现故障及时警示。

20.使用年限：≥**年

备注：供应商可对参数逐点响应，对于某点需求觉得有排他性或市场上无产品满足，可以技术差异说明的方式补充说明，谢谢。